| FECHA: 02.12.07 |  |  | NOMBRE y CÓDIGO EQUIPO: Buretas BM_01 y BM_02 |
| --- | --- | --- | --- |
| MÉTODO (PNT): PNT_E_GAMM_Dureza1 |  |  | EQUIPO (PNT): No existe para buretas manuales |
| ALCANCE: - Analitos: Dureza (Ca y Mg), expresada como un solo analito: CaCO3 - Matrices: Agua de consumo - Intervalo (conc.): 100 – 1000 mg CaCO3 . L-1 |  |  | REQUISITOS: - CLIENTE: No hay - LEGISLACIÓN: No hay - INTERNOS: ELIM < 10%; RSDiLIM < 14% |
| RESPONSABLE DE CALIDAD: |  |  | Revisión (RESPONSABLE DE AREA): |
| PNT DE VALIDACIÓN : PNT_V_GAMM_001 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS | RESULTADOS |  |  |
| - Identidad - Veracidad - Precisión Repetibilidad Intermedia (Factores) - Límite de detección - Límite de cuantificación - Intervalo - Recuperación - Robustez | - Se asume (concentración de otros metales despreciable frente a Ca y Mg) - Validada: ¦E ± U(E)¦ < 10 % - Estimada como RSDr - Validada: ¦RSDi ± U(RSDi)¦ < 14 % (tiempo, analista y equipo) - No estimado (innecesario en volumetría al nivel de los analitos) - No estimado (innecesario en volumetría al nivel de los analitos) - No estimado (innecesario en volumetría; no existe curva de calibrado) - No estimada (al haber estimado E y no emplear etapas de separación) - No estimada (se asume que la volumetría es robusta) |  |  |
| DECLARACIÓN DE VALIDACIÓN (seleccionar): [] MÉTODO VALIDO [ ] MÉTODO NO VALIDO |  | [ ] MÉTODO VÁLIDO CON RESTRICCIONES Observaciones: |  |

| ###### CARACTERÍSTICA(S) DEL MÉTODO (debe ser consistente con los datos de la hoja 1; emplear para otras características) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS (seleccionar) | REFERENCIAS (seleccionar) | DISEÑO EXPERIMENTAL (especificar) |  |
| [] Veracidad Precisión [] repetibilidad [] intermedia Factores: [] Tiempo [] Analista [] Equipo [ ] Identidad [ ] Límite detección [ ] Límite cuantificación Intervalo [ ] de trabajo [ ] lineal [ ] Recuperación [ ] Robustez | - Método de Referencia: [ ] Primario [ ] Oficial [ ] Normalizado [ ] Alternativo - Material: [ ] MR Primario [] MRC [ ] MR [ ] Patrón puro - Fortificar [ ] Blanco de reactivos [ ] Blanco analítico [ ] Blanco de muestra [ ] Matriz sintética [] Muestra | Nr = Ns = No = Nv = nc = Nf = nf = | 3 (réplicas) [10, 10, 7] 1 (series de ensayos, ‘runs’) 1 (disolución MRC) 1 (concentración de CaCO3) 3 [123.54, 411.8, 988.32] 1 mg . L-1) 3 (tiempo; analista, equipo) - |
|  |  | Detalles experimentales: - run = cambio de analista (entendido como pareja de alumnos trabajando conjuntamente en cualquiera de los 4-5 días e independientemente de en cual de las 2 buretas, se realice en ensayo de validación). 1 3 validaciones (matrices X) independientes; 1 a cada nivel de concentración, nc. Los datos de X corresponden a la concentración estimada de CRM añadido. |  |
|  | Detalles experimentales: [3-24 mL] disolución MRC + 50 mL muestra (Dureza ~ 100 mg . L-1) y enrasar a 100 mL con agua desionizada. |  |  |
| ALCANCE para la característica a validar (seleccionar) - nº analitos: [] 1, [ ] >1, [ ] 1-especiado - nº matrices: [] 1, [ ] >1 - Intervalo (OM)a: [ ] < ½, [] > ½ |  | REQUISITOS para la característica a validar: - INTERNOS: ELIM < 10%; RSDiLIM < 14% (Calculada a partir de RSDrLIM = RSDrunLIM = 10%; Eq. 1PNT_V_GAMM_001) |  |
| DECLARACIÓN (seleccionar): [] CARACTERÍSTICA VALIDADA ### [ ] CARACTERÍSTICA NO VALIDADA |  | [ ] CARACTERÍSTICA VALIDADA con restricciones). Observaciones: |  |

a Orden de magnitud.

| CARACTERÍSTICA(S) DEL MÉTODO (debe ser consistente con los datos de las hojas 1 y 2; emplear para otras características) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO | DESARROLLO | COMENTARIOS |
| I. Objetivos del estudio | 1.- Validar la característica exactitud (veracidad y precisión intermedia) a 3 niveles de concentración. | 1.- Criterios armonizados (PNT_V_GAMM_001) Condiciones de precisión intermedia (factores tiempo, analista y equipo) Se realizan 3 validaciones independientes, una para cada nivel de concentración (nc). |
| II. Organizar y caracterizar datos | 1.- Los datos de validación figuran en el Anexo I y están organizados en matrices X3x10 y X3x7 (archivo: X_Valid; Hoja 1) 2.- Escalares: detallados en la hoja 2 del presente registro | 1.- Sección 4.2.3 (PNT_V_GAMM_001) |
| III. Planteamiento | 1- Exploración de los ‘runs’ (10 ó 7 vectores xj) 2- Estudio de homocedasticidad vía test de Cochran (homogeneidad de varianzas) 3- Estudio ANOVA 4- Cálculo de E 5- Cálculo de RSDr, RSDrun, RSDi 6- Garantía de la validación de la exactitud (intervalos de incertidumbre: RSDi ± U(RSDi) y E ± U(E) vía simulación) Sopórte lógico: EXCEL®, STATGRAPHICS®, MATLAB® | 1- Se visualizan los datos y se evalúan (mediaj, sj, medianaj) de los runs 2- Se evalúa si el ANOVA es consistente 3- Se decide si alguna mediaj es diferente 4- Sección 4.2.7 (PNT_V_GAMM_001) 5- Sección 4.2.7 (PNT_V_GAMM_001) 6- Se validan la veracidad y precisión intermedia (Gráfico de validación de exactitud); Sección 4.2.8 (PNT_V_GAMM_001) |
| IV. Exploración de datos | Nivel de concentración (nc) bajo: 1- En los Anexos II y IV figuran los gráficos de los datos, Media ± s y cajas de los 10 ‘runs’ Interpretación: No se aprecian anómalos. La media3 es relativamente baja (posible impacto sobre ANOVA y la veracidad) 2- En el Anexo III y IV figuran los z-scores Interpretación: No se aprecian anómalos 3- En el Anexo IV figura el criterio gráfico Rankit para el vector de medias. Interpretación: No se aprecia falta de normalidad | nc-bajo es el más crítico de los 3 validados 1- Se visualizan posibles datos y estadísticos anómalos 2- Se evalúan posibles datos (xi,j) anómalos (sección 4.2.6 ; PNT_V_GAMM_001) 3- Se evalúa la normalidad del vector de medias. No se evaluó la normalidad de los vectores serie xj al ser Nr bajo |

| ###### CARACTERÍSTICA(S) DEL MÉTODO (debe ser consistente con los datos de las hojas 1 y 2; emplear para otras características) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO | DESARROLLO | COMENTARIOS |
| V. Gráficos, estadísticos y test | Nivel de concentración (nc) bajo: 1.- En los Anexos V y VI se muestran los resultados del test de Cochran (homocedasticidad; p>0.05) Interpretación: los estadísticos-ANOVA son consistentes 2.- En los Anexos VI y VII se muestran los resultados del ANOVA ( Factor, entre-columnas, significativo p>0.05) Interpretación: - La influencia conjunta de los factores día, analista y equipo es significativa (no se elimina ninguna media) 3.- Error de método: E = 6.03 % (Anexos VI y VII) 4.- Estadísticos de precisión (Anexos VI y VII): RSDr = 2.37 % RDSrun = 3.31 % RSDi = 4.07 % 5.- El Anexo IX muestra el gráfico de validación de exactitud Interpretación: ¦E ± U(E)¦ < 10 %; ¦RSDi ± U(RSDi)¦ < 14 %; cumple los requisito interno | 1.- Sección 4.2.7 (PNT_V_GAMM_001) 2.- Sección 4.2.7 (PNT_V_GAMM_001) 3.- E (Sección 4.2.7 (PNT_V_GAMM_001)) cumple provisionalmente el requisito interno 4.- RSDi (Sección 4.2.7 (PNT_V_GAMM_001)) cumple provisionalmente el requisito interno 5.- (Sección 4.2.8 y 4.2.9 (PNT_V_GAMM_001)) Validación de veracidad y precisión (intermedia) |
| VI. Informe Analistas: | Nivel de concentración (nc) bajo: 1.- Los resultados implican declarar las características veracidad y precisión (intermedia) validadas, para el nc bajo. | Sugerencia: Si bien el nc-bajo es el más crítico de los 3 (por lo que se entiende que validando el caso más desfavorable, los demás quedarían automáticamente validados), en la práctica ello podría generar una no conformidad en la auditoría de acreditación. Se realiza la validación a los otros 2 nc (pasos IV, V y VI). Dada la equivalencia demostrada entre los resultados de los 3 soportes lógicos empleados (EXCEL®, STATGRAPHICS®, MATLAB®), tan sólo se empleará el último (más automatizado). |

| ###### CARACTERÍSTICA(S) DEL MÉTODO (debe ser consistente con los datos de las hojas 1 y 2; emplear para otras características) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO | DESARROLLO | COMENTARIOS |
| IV. Exploración de datos | Nivel de concentración (nc) medio y alto: 1- En los Anexos X y XIII figuran los gráficos exploratorios idénticos a los del Anexo IV. Interpretación: No se aprecian anómalos. Ni falta de normalidad en el vector de medias. |  |
| V. Gráficos, estadísticos y test | 1.- En los Anexos XI y XIV se muestran los resultados del test de Cochran (homocedasticidad; p>0.05) y del ANOVA (Factor, entre-columnas, significativo p>0.05) y los estadísticos de validación Interpretación: los estadísticos-ANOVA son consistentes. La influencia conjunta de los factores día, analista y equipo es significativa. El error de método y los estadísticos de precisión provisionalmente satisfacen el requisito interno 2.- Los Anexos XII y XV muestra el gráfico de validación de exactitud Interpretación: ¦E ± U(E)¦ < 10 %; ¦RSDi ± U(RSDi)¦ < 14 %; cumple los requisitos internos |  |
| VI. Informe Analistas: Alumnos (por parejas) de Farmacia 2º Curso | 1.- Los resultados implican declarar las características veracidad y precisión (intermedia) validadas, para todos los niveles de concentración y por tanto del alcance. |  |

Anexo_I Matrices de validación a 3 nc (Ver X_Valid

| Matrices de validación a 3 nc (Ver X_Valid) | Comentarios |
| --- | --- |
| DUREZA nc-bajo. 123.54; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; 127.1; 132.4; 121.3; 133.0; 135.3; 132.2; 124.9; 127.8; 136.0; 125.8. 2; 127.1; 139.7; 122.5; 138.7; 131.4; 135.2; 126.3; 127.8; 138.9; 131.5. 3; 138.6; 132.4; 122.5; 133.4; 135.2; 126.3; 130.7; 136.0; 128.7. DUREZA nc-medio. 411.8; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; 448.5; 414.1; 432.8; 410.5; 414.6; 410.8; 437.8; 437.0; 428.0; 444.0. 2; 438.5; 411.7; 451.5; 412.5; 426.1; 413.4; 440.3; 434.5; 420.7; 463.0. 3; 441.0; 416.6; 454.2; 410.5; 437.6; 418.5; 445.2; 432.0; 425.6; 458.3. DUREZA nc-alto. 988.32; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; 998.0; 1105.9; 1055.6; 1074.1; 1013.6; 983.3; 1038.6. 2; 974.6; 1084.3; 1059.6; 1066.0; 1025.1; 983.3; 1026.9. 3; 974.6; 1084.3; 1055.6; 1057.9; 1017.4; 988.0; 1030.8. | La matriz a nc-bajo, presenta un dato ausente (x3,4), que fue medido fuera de las condiciones ambientales requeridas para el ensayo. |

Anexo_II. Gráficos exploratorios convencionales (Datos, Cajas y Media ± s) de los vectores-‘run’ xj (Statgraphics; Ver IT_Statg) para el nc-bajo

| Gráfico de datos Gráfico Media ± s Gráfico de cajas | Comentarios: No se aprecian datos anómalos - Las medias son similares, si bien la media3 presenta una valor relativamente bajo Sugerencia: chequear ANOVA para ver si es distinta a las demás medias (ello requiere chequear previamente la homogeneidad de varianzas, ej. Vía test de Cochran) - Ninguna desviación estándar (sj) destaca sobre las demás, lo que sugiere homocedasticidad. - Los gráficos de caja no sugieren la presencia de anómalos (puntos fuera de la caja) - Los gráficos de caja no muestran las medianas (línea central) en todos los casos. Si bien los resultados no difieren de los observados en el gráfico de medias |
| --- | --- |

NOTA: Estos resultados coinciden con los del Anexo IV

Anexo III. Z-scores correspondiente a la matriz X para nc-bajo (Eq. 2, Sección 4.2.6; PNT_V_GAMM_001) para evaluar anómalos

| Comentario: No se aprecian valores con z > 2 (El valor en rojo corresponde al dato ausente x3,4). No se eliminan datos |  |
| --- | --- |
|  | NOTA: Mostrado gráficamente en el Anexo IV |

Anexo IV. Conjunto de gráficos exploratorios generados por el programa G_Vr0 (MATLAB) para la matriz X de nc-bajo. De arriba a bajo y de izquierda a derecha:

- Datos, Cajas y Media ± s, de los vectores-‘run’ xj

- RSD (repetibilidad, run e intermedia; Eqs. 4a, 4b y 4c; Sección 4.2.7; PNT_V_GAMM_001)

- Componentes de incertidumbre (Eq. 8, Sección 4.2.10; PNT_V_GAMM_001)

- Desviación estándar del proceso (S) para control de calidad (3 criterios; uno de los cuales, Su, corresponde a la Eq. 8, Sección 4.2.10; PNT_V_GAMM_001)

- z-scores y límites (Eq. 2, Sección 4.2.6; PNT_V_GAMM_001) para evaluar anómalos

- Gráfico Caja correspondiente al vector-fila de medias de X

- Gráfico Rankit correspondiente al vector-fila de medias de X, para evaluar la normalidad

Comentarios: RSDrun > RSDr. La mayor contribución a la incertidumbre es el efecto-‘run’. Su proporcionará límites de control intermedios respecto a los otros dos criterios. No se aprecian anómalos en el vector de medias, ni falta de normalidad. El resto, idénticos a los vistos en los Anexos II y III

Anexo V. Test de Cochran (y otros; Statgraphics), para la homogeneidad de varianzas.

Comentarios: El test de Cochran indica homocedasticidad (p>0.05)

Anexo VI. Resultados armonizados (enfoque-u; PNT_V_GAMM_001) generados por el programa G_Vr0 (MATLAB) para la matriz X de nc-bajo.

Comentarios: Se estima la incertidumbre de la disolución MRC (conc. añadida) y los estadísticos de exactitud. La significación = 0 del test de Cochran indica varianzas homocedásticas. Se estima la incertidumbre de futuras muestras para distintas réplicas (Nr’ ) y la desviación estándar del proceso (Su) Para el cálculo de límites de control del gráfico de control de medias armonizado.

Esquema 3a. Resultados de validación vía MATLAB® » G_Vr0 Incertidumbre MRC nc-bajo (más desfavorable) µ0 = 123.542 ur0 = 0.00501066 u0 = 0.619029 --------------------------------- * NaN in X; Median(Nr) = 3 - ACCURACY --------------------------------- Statistic: True Exp. ---------------------------------- Res : 123.54 130.99 ± 4.69229; Sig.Student-t:1 (p=0.000705557) E( % ) : NaN 6.02803 sr : NaN 3.10578 srun : NaN 4.33616 si : NaN 5.33368 RSDr : NaN 2.37101; Sig.Cochran-C: 0 (C=0.441901) RDSrun : NaN 3.31031; Sig.ANOVA-F: 1 (p=0.000222619) RSDi : NaN 4.07184 - U ------------------------------------------------- U assuming k = 2 U samples. Nr=1: 11.0725 U samples. Nr=2: 10.1641 U samples. Nr=3: 9.84263 U samples. Nr=4: 9.67792 U samples. Nr=5: 9.57773 U samples. Nr=6: 9.51036 u mean : [ 4.92132 ] ur mean : [ 3.75703 ] U mean : [ 9.84263 ] Ur mean : [ 7.51405 ] -QC ------------------------------------------------- S(MR-approach) : 6.05792 S(u-aproach) : 4.92132 S(u-aproach, Nr=1): 5.53624 S(u-aproach, Nr=2): 5.08203 S(u-aproach, Nr=3): 4.92132 S(u-aproach, Nr=4): 4.83896 S(u-aproach, Nr=5): 4.78887 S(u-aproach, Nr=6): 4.75518 ------------------------------------------------------. NOTA- Resaltado en amarillo figuran los estadísticos estimados además vía EXCEL y/o Statgraphics, que sirven para validar el presente software.

Anexo VII. Resultados ANOVA (EXCEL y Statgraphics, respectivamente) para la matriz X de nc-bajo.Ver X_Valid y IT_Statg

| Comentarios: La coincidencia de resultados valida ambos soportes lógicos para este cálculo |  |
| --- | --- |

Anexo VIII. Resultados de validación de la exactitud (EXCEL) para la matriz X de nc-bajo.Ver X_Valid y IT_Statg

Anexo IX. Gráfico de validación de exactitud incluyendo intervalos de incertidumbre (RSDi ± U(RSDi) vs. E ± U(E)) obtenidos con el programa G_Vr0 (MATLAB) vía simulación Monte Carlo (104 Matrices X simuladas) para la matriz X de nc-bajo. Ver IT_Statg

|  | O E y RSDi experimentales y estimado por simulación - ELIM y RSDiLIM + Intervalos de incertidumbre sobre E y RSDi estimados por simulación Comentarios: Los intervalos de incertidumbre para E y RSDi no superan los límites de aceptación (ELIM y RSDiLIM) |
| --- | --- |

Anexo X. Conjunto de gráficos exploratorios generados por el programa G_Vr0 (MATLAB) para la matriz X de nc-medio. Ver Anexo IV para detalles.

Comentarios: iguales a los comentados en el Anexo IV

Anexo XI. Resultados armonizados generados por el programa G_Vr0 (MATLAB) para la matriz X de nc-medio.

Comentarios: Comentarios: Idénticos a los del Anexo VI

Esquema 3a. Resultados de validación vía MATLAB® » g_vr0 Incertidumbre MRC nc-bajo (más desfavorable) µ0 = 123.542 ur0 = 0.00501066 u0 = 0.619029 --------------------------------- - ACCURACY --------------------------------- Statistic: True Exp. ---------------------------------- Res : 411.8 430.993 ± 15.2134; Sig.Student-t:1 (p=0.00315992) E(º/o) : NaN 4.66084 sr : NaN 6.70843 srun : NaN 14.7122 si : NaN 16.1694 RSDr : NaN 1.5565; Sig.Cochran-C: 0 (C=0.30181) RDSrun : NaN 3.41355; Sig.ANOVA-F: 1 (p=3.57868e-007) RSDi : NaN 3.75167 - U ------------------------------------------------- U assuming k = 2 U samples. Nr=1: 33.9914 U samples. Nr=2: 32.6406 U samples. Nr=3: 32.1777 U samples. Nr=4: 31.9438 U samples. Nr=5: 31.8026 U samples. Nr=6: 31.7081 u mean : [ 16.0889 ] ur mean : [ 3.73297 ] U mean : [ 32.1777 ] Ur mean : [ 7.46594 ] -QC ------------------------------------------------- S(MR-approach) : 19.2967 S(u-aproach) : 16.0889 S(u-aproach, Nr=1): 16.9957 S(u-aproach, Nr=2): 16.3203 S(u-aproach, Nr=3): 16.0889 S(u-aproach, Nr=4): 15.9719 S(u-aproach, Nr=5): 15.9013 S(u-aproach, Nr=6): 15.854 -----------------------------------------------------.

Anexo XII. Gráfico de validación de exactitud incluyendo intervalos de incertidumbre (RSDi ± U(RSDi) vs. E ± U(E)) obtenidos con el programa G_Vr0 (MATLAB) vía simulación Monte Carlo (104 Matrices X simuladas) para la matriz X de nc-medio.

|  | O E y RSDi experimentales y estimado por simulación - ELIM y RSDiLIM + Intervalos de incertidumbre sobre E y RSDi estimados por simulación Comentarios: Idénticos a los del Anexo IX |
| --- | --- |

Anexo XIII. Conjunto de gráficos exploratorios generados por el programa G_Vr0 (MATLAB) para la matriz X de nc-alto. Ver Anexo IV para detalles.

Comentarios: iguales a los comentados en el Anexo IV

Anexo XIV. Resultados armonizados generados por el programa G_Vr0 (MATLAB) para la matriz X de nc-alto.

Comentarios: Comentarios: Idénticos a los del Anexo VI

Esquema 3a. Resultados de validación vía MATLAB® » g_vr0 Incertidumbre MRC nc-bajo (más desfavorable) µ0 = 123.542 ur0 = 0.00501066 u0 = 0.619029 --------------------------------- - ACCURACY --------------------------------- Statistic: True Exp. ---------------------------------- Res : 988.32 1033.21 ± 41.1627; Sig.Student-t:1 (p=0.0278532) E(º/o) : NaN 4.54248 sr : NaN 8.33381 srun : NaN 40.8805 si : NaN 41.7213 RSDr : NaN 0.806591; Sig.Cochran-C: 0 (C=0.375427) RDSrun : NaN 3.95664; Sig.ANOVA-F: 1 (p=9.1588e-010) RSDi : NaN 4.03801 - U ------------------------------------------------- U assuming k = 2 U samples. Nr=1: 89.6046 U samples. Nr=2: 88.8261 U samples. Nr=3: 88.5651 U samples. Nr=4: 88.4343 U samples. Nr=5: 88.3557 U samples. Nr=6: 88.3033 u mean : [ 44.2826 ] ur mean : [ 4.2859 ] U mean : [ 88.5651 ] Ur mean : [ 8.5718 ] -QC ------------------------------------------------- S(MR-approach) : 41.5337 S(u-aproach) : 44.2826 S(u-aproach, Nr=1): 44.8023 S(u-aproach, Nr=2): 44.4131 S(u-aproach, Nr=3): 44.2826 S(u-aproach, Nr=4): 44.2172 S(u-aproach, Nr=5): 44.1779 S(u-aproach, Nr=6): 44.1517 ------------------------------------------------.

Anexo XV. Gráfico de validación de exactitud incluyendo intervalos de incertidumbre (RSDi ± U(RSDi) vs. E ± U(E)) obtenidos con el programa G_Vr0 (MATLAB) vía simulación Monte Carlo (104 Matrices X simuladas) para la matriz X de nc-alto.

|  | O E y RSDi experimentales y estimado por simulación - ELIM y RSDiLIM + Intervalos de incertidumbre sobre E y RSDi estimados por simulación Comentarios: Idénticos a los del Anexo IX |
| --- | --- |