| PASO | COMENTARIOS | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Encender el equipo | 1.1.- Botón parte trasera izquierda del equipo |
| 2 | Encender el ordenador |  |
| 3 | Programa de control/adquisición | 3.1.- Icono FL WINLAB |
| 4 | Método para medir quinina (pre-programado para medir a dos longitudes de onda prefijadas) | 4.1.- Listado de métodos: quinina2.mth |
| 5 | Verificar las condiciones (no cambiar si son correctas): -  Substract BG (resta blanco). - Longitud de onda de excitación: 253 Slit: 10 nm. - Longitud de onda de emisión: 444 Slit: 10 nm. - Tiempo de integración: 3 seg. | (Si todo esta conforme) (Si semáforo está verde) 5.1.- Apretar semáforo rojo |
| 6 | Ajuste señal del blanco | 6.1.- Poner cubeta con disolución de blanco. 6.2.- Apretar el icono-botón Measure BG. 6.3.- Apretar el semáforo verde y comprobar que la señal del blanco (Intensity) oscila sobre 0 (no fijarse en los decimales). 6.4.- Apretar semáforo rojo (finaliza medida). 6.5.- Sólo si el blanco da una señal alejada de 0 (ej. >2 ó <-2) repetir los pasos 6.2 a 6.4 |
| 7 | Medidas de patrones y muestras de forma sucesiva (ej. de menor a mayor concentración) | 7.1.- Poner cubeta con disolución de patrón (o muestra) 7.2.- Apretar semáforo verde y anotar la señal promedio (Intensity) (oscila; no fijarse en decimales) 7.3.- Apretar semáforo rojo (finaliza medida) y repetir los pasos 7.1 a 7.3 con una nueva disolución de patrón (o muestra) |

Sugerencias-Ajustes a sagrado@uv.es