| PASO | COMENTARIOS | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparar y encender la balanza (depende del modelo) | (Si no está limpia) 1.1.- Retirar suciedad, acondicionar (Si no está encendida) 1.2.- Encender la balanza (Ej. “ON”) 1.3.- Dejar estabilizar |
| 2 | Acondicionar un ‘pesasustancias’ (RECOMENDACIÓN-1: usar un vaso pequeño, limpio, seco y a temperatura ambiente) NOTA-2 | 2.1.- Acondicionar el ‘pesasustancias’ vía lavado por arrastre, secado, enfriamiento a temperatura ambiente NOTA-2. |
| 3 | Acondicionar una espátula | 3.1.- Acondicionar la espátula vía lavado (agua desionizada) y secado (ej. parte limpia bata) |
| 4 | Acercar el recipiente que contiene la sustancia a pesar a la balanza | (Ej. si esta en un desecador) 4.1.- sacar el recipiente y cerrar el desecador |
| 5 | Tarar el ‘pesasustancias’ - Una vez tarado no tocar el pesasustancias (ERROR-1) con la espátula o con la mano. Si ocurre, desechar y repetir el proceso | 5.1.- Abrir la puerta lateral de la balanza (parte de la mano más diestra) 5.2.- Introducir el ‘pesasustancias’ centrado en el plato 5.3.- Cerrar la puerta (comprobar que todas las puertas están cerradas) 5.4.- Tarar la balanza (Ej. TARA, TARE, “T”). 5.5.- Esperar señal = 0.0000 |
| 6 | Pesar la sustancia - Evitar pasarse de peso - Evitar que caiga sólido sobre el plato (ERROR-2). Si ocurre, desechar y repetir todo el proceso | 6.1.- Abrir la puerta (no cerrarla durante las adiciones de sólido) 6.2.- Añadir la sustancia a pesar con la espátula hasta acercarse (recomendable ~10% inferior) al peso previsto (empezar por muy poca cantidad, ajustando las adiciones, para evitar pasarse) (Caso de ERROR-1 o -2) o si el peso excede > 10% del previsto) 6.3.- Repetir todo el proceso; pasos 2-6 6.4.- Cerrar la puerta y dejar estabilizar la señal. Anotar el peso (todos los decimales) en el cuaderno de laboratorio |
| 7 | Retirar el ‘pesasustancias’ | 7.1.- Abrir la puerta y sacar el ‘pesasustancias’ con cuidado |
| 8 | Acondicionar la balanza | 8.1.- Cerrar la puerta (mantener estable el ambiente interior de la balanza) 8.2.- Tarar (como en 5.4) o apagar (si no se reutiliza) |
| 9 | Retirar recipiente de sustancia - No devolver sustancia sobrante al recipiente original | Devolver el recipiente que contiene la sustancia a pesar al sitio (ej. Desecador) |

NOTA-1 Normalmente sólo patrón o muestra. Otros reactivos suelen pesarse en granatarios (consultar al responsable).

NOTA-2 El mismo vaso en que disolveremos, con lo cual se evita un trasvase de sólido pesado de otro pesasustancias al vaso (riesgo de error). Para secarlo se puede lavar por arrastre con alcohol y secarlo en estufa.

Sugerencias-Ajustes a sagrado@uv.es